Wykaz asortymentowo – ilościowy
Każdy Wykonawca ma prawo złożyć 1 ofertę na dowolną ilość zadań. Każde zadanie będzie oceniane odrębnie.
Wszystkie towary mają być nowe i pochodzić z bieżącej produkcji, wolne od wad, uszkodzeń – pełnowartościowe.

Lp.	Nazwa towaru	Jednostka miary	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość całkowita brutto
	(A)	(B)	(C)	(D)	(C x D)
Załącznik / nr 2A	ZADANIE nr 1 / Aparat do dwukanałowej elektroterapii I biostymulacji laserowej wraz z sondą oraz okularami
	Aparat do laseroterapii. / Aparat do elektroterapii i biostymulacji laserowej z możliwością wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie. Urządzenie posiada duży, kolorowy, graficzny wyświetlacz 4,3” z panelem dotykowym, oraz wygodne uchwyty na sondy. Aparat posiada gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń oraz istnieje możliwość zapisów własnych programów za pomocą klawiatury ekranowej. Aparat posiada indywidualną regulację wszystkich parametrów zabiegowych. Istnieje możliwość sterowania pracą wentylatora, aby zminimalizować hałas oraz zużycie energii. Aparat ma wmontowany licznik czasu oraz liczby wykonanych zabiegów. Istnieje możliwość stosowania aparatu jako urządzenia przenośnego. Do urządzenia powinna być załączona instrukcja użytkowania, zestaw elektrod, podkładów wiskozowych, opasek mocujących, przewód do elektroterapii, bezpieczniki oraz etykiety ostrzegawcze na drzwi. / Aparat umożliwia wykonywanie zabiegów tj.: prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, prądy Träberta, stymulacja porażeń, stymulacja TENS, stymulacja TENS BURST, Stymulacja HV, stymulacja wg Kotz'a, zabiegi mikroprądami w / trybie CC oraz CV, prądem faradycznym i neofaradycznym, elektrogimnastyki, jonoforezy, galwanizacji. / Laseroterapia może być ciągła lub impulsowa, istnieje możliwość powtórzeń, wbudowany czujnik do pomiaru mocy lasera. Urządzenie laserowe klasy 3B, czas zabiegu laserowego od 1s do 99 min. Zasilanie urządzenia z sieci jednofazowej ~230V 10%, 50Hz, 70VA, klasa ochronności elektrycznej I typ BF, / Sonda / Sonda punktowa laserowa o parametrach 905nm/50mW. Sonda impulsowa o wysokiej mocy impulsu 50W / Okulary ochronne. / Okulary ochronne do lasera zabezpieczające w trakcie zabiegów laserowych. Okulary wyposażone w filtr ochronny. Możliwość zakładania okularów wraz z okularami korekcyjnymi. Okulary powinny być wygodne z filtrem ochronnym do szerokiego zakresu widma świetlnego. Przystosowane do wszystkich zakresów fali świetlnej stosowanych w aparatach do laseroterapii.	szt. / szt. / szt.	1 / 1 / 2
	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (SŁOWNIE : ………………………………………………………………………………………….