## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do postępowania nr OLK2-902/02/12
Zestawienie wymaganych parametrów
Audiotympanometr
Producent - ………….………………...………………………………….
Oferowany model - ………………………………………………….
Lp. | Parametry, funkcje, cechy wyrobu | Warunek graniczny | Opis
1 | Nowy, nieużywany. | TAK
2 | Możliwość przeprowadzenia audiometrii powietrznej, kostnej, ABLB, SISI, Stengera, tympanometrii, badań odruchów strzemiączkowych. | TAK
3 | Aduiometria tonalna powietrzna: | TAK
3.1 | Częstotliwości: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz | TAK
3.2 | Maksymalny poziom minimum 120 dB HL | TAK
4 | Aduiometria tonalna kostna: | TAK
4.1 | Częstotliwości: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz | TAK
4.2 | Maksymalny poziom minimum 80 dB HL | TAK
5 | Maskowanie szumem wąskopasmowym, szerokopasmowym. | TAK
6 | Wbudowany mikrofon do komunikacji z pacjentem | TAK
7 | Tympanometria: | TAK
7.1 | Częstotliwość pomiarowa 226 HZ | TAK
7.2 | Zakres badania: -600 to +300 daPa, 0.1 to 6.0 ml | TAK
8 | Wbudowana drukarka termiczna do wydruków wyników badań | TAK
9 | Słuchawki audiometryczne | TAK
10 | Słuchawka kontra | TAK
11 | Przetwornik kostny | TAK
12 | Przycisk pacjenta | TAK
13 | Sonda tympanometryczna | TAK
14 | Zestaw końcówek usznych do sondy tympanometrycznej | TAK
15 | Papier termiczny 2 rolki | TAK
16 | Zasilacz/ przewód zasilajacy | TAK
17 | Pokrowiec | TAK
18 | Instrukcja w języku polskim | TAK
19 | Gwarancja 24 miesiące | TAK