Obwód Lecznictwa Kolejowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skarżysku-Kamiennej

26-110 Skarżysko-Kamienna  ul. Sokola 50          tel/fax /041/25-12-187

## e-mail : z.czyzewski@olkspzoz.pl                                                         NIP : 663-16-16-647                            Regon :010647314

Istotne Warunki Zamówienia

| Przedmiot zamówienia: | Zakup, dostawa i montaż aparatu USG z kolorowym Dopplerem. |
| --- | --- |

| Numer sprawy: | OLK2a-901/02/2008 |
| --- | --- |

| Tryb postępowania: | Przetarg nieograniczony o wartości do 60 0000 EURO w trybie ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (z późniejszymi zmianami) art. 39-46.Tekst jednolity (Dz.U. Nr 19 poz.177) |
| --- | --- |

Załączniki :

Zał. nr 1.                                Zestawienie parametrów granicznych.

Zał. nr 2.                                Formularz ofertowy.

Zał. nr 3.	                                Oświadczenie z  art. 22 ust. 1 i art. 24 pzp

Zał. nr 4.                                Projekt  umowy

Istotne   Warunki  Zamówienia

Dot.:	przetargu  nieograniczonego  o wartości  do 60 000 EURO  na zakup, dostawę  i  montaż aparatu  USG  z kolorowym Dopplerem prowadzonego  w  trybie ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (z późniejszymi zmianami) art. 39-46. Tekst jednolity  (Dz. U.  Nr 19  poz. 177).

- Termin składania ofert :

do dnia : 30 grudnia 2008 roku

do godziny : 900

- Termin otwarcia ofert :

dnia : 30 grudnia 2008 roku

o godz.: 900

3. Miejsce składania ofert :

Obwód Lecznictwa Kolejowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w  Skarżysku-Kamiennej

ul. Sokola 50

26-110 Skarżysko-Kamienna

SEKRETARIAT pokój 116

4. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami :

Piotr Cygański tel. /0-41/ 25-12-187

Zdzisław Czyżewski   tel./0-41/ 25-12-187

5.Ofertę ze wszystkimi załącznikami  należy umieścić w zaklejonej

i  opieczętowanej kopercie zaopatrzonej w adres zamawiającego,

zawierającą  jedynie  opis  odpowiedź  na  ofertę:

## OLK2a-901/02/2008

nie  otwierać  do  dnia  30 grudnia  2008 roku

6. Jedynym kryterium  jest cena brutto – 100 %

7. Każdy z dostawców  może zaproponować tylko jedną cenę, której nie

może zmienić po upływie terminu składania ofert.

8. Ceny powinny być podane w zł (PLN).

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Oferta wraz ze  wszystkimi  załącznikami  powinna  być  spięta, wpięta

w  skoroszyt (zbindowana) lub w inny sposób połączona  w całość.

11 .Ofertę należy sporządzić (wypełnić) w języku polskim, na maszynie do

pisania, drukarce komputera lub czytelnym pismem odręcznym. Oferty

nieczytelne zostaną odrzucone.

12. Okres ważności oferty: składający ofertę  pozostaje nią związany przez

okres 30 dni  kalendarzowych. Bieg  terminu  rozpoczyna  się  wraz

z  upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający wymaga, aby oferent :

- zaakceptował 30 - dniowy  termin płatności,
           - dostarczył zamówiony aparat  USG   na  koszt   własny,  
           - dokonał bezpłatnego montażu aparatu,
           - przeszkolił personel w siedzibie Zamawiającego w terminie
             wyznaczonym  przez Zamawiającego,
           - zawarł umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

14. Realizacja zamówienia w terminie do  6 tygodni od daty podpisania
            umowy.

15. Sposób przygotowania oferty.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

a/ zestawienie parametrów granicznych  – załącznik nr 1,
      b/ formularz ofertowy – załącznik nr 2,
      c/ oświadczenie    wynikające   z   art. 22  ust. 1  oraz   art. 24   ustawy   o

zamówieniach publicznych – załącznik nr 2,

d/ wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 3,

e/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
   do  ewidencji  działalności  gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do
   obrotu  prawnego w  zakresie objętym  przedmiotem  zamówienia  oraz
   zawierającego  nazwisko  osoby (osób)  uprawnionych  do reprezentowania
   firmy, z datą  wystawienia  nie  wcześniejszą  niż  6  miesięcy  przed
   upływem składania ofert.
f/ zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
g/ zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP, 
h/ wszystkie parametry potwierdzone oryginalnymi folderami  i opisami
   technicznymi  producenta  oraz  certyfikaty, deklaracje zgodności  lub  inne
   dokumenty  dopuszczając  aparat   do  użytku,

i/brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie
  dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona
   za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

j/ofertę i  wymagane  dokumenty  może  podpisać  osoba  upoważniona  do
   występowania w  imieniu oferenta w przetargach  lub  w danym  przetargu,
   upoważnienie takie musi być podpisane przez osoby uprawnione do
   reprezentowania oferenta, wymienione w dokumencie potwierdzającym
   dopuszczenie do obrotu prawnego. Upoważnienie – oryginał musi być
   dołączone do oferty.

k/każda  strona  lub  kartka  oferty  i  załączników  do  oferty  musi  być
   parafowana  przez osoby uprawnione.

16. Oferenci  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem

i  złożeniem  oferty.

17. Oferty, które nie będą odpowiadały wymogą niniejszych  Istotnych

Warunków Zamówienia oraz Ustawy o zamówieniach publicznych zostaną

odrzucone.

Skarżysko-Kamienna dnia   15-12-2008 rok         ....................................

Załącznik nr 1.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Przedmiot przetargu: Aparat USG z kolorowym Dopplerem.

Typ aparatu :

Producent :

Kraj produkcji :

| Lp | Parametry wymagane aparatu | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja i konfiguracja |  |  |
| 1) | Wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny - fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2008 | Tak |  |
|  | Wersja aparatu nie starsza niż z 2007 roku | Tak |  |
| 2) | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak - opisać |  |
| 3) | Ilość kanałów procesowych | Min. 1600 |  |
| 4) | Ilość gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |
| 5) | Dynamika systemu | Min. 195 dB |  |
| 6) | Monitor LCD: - przekątna ekranu - wysokiej rozdzielczości bez przeplotu - możliwość zmiany wysokości, pochylania i obrotu | - 15” - Tak Min.1024x768 - Tak |  |
| 7) | Możliwość zmiany wysokości pulpitu operatora | Min. 10 cm. |  |
| 8) | Zakres częstotliwości pracy USG | 1,5 - 13 MHz |  |
| 9) | Głębokość pola obrazowego | Min. 2 do 30 cm |  |
| 10) | Ustawienia wstępne użytkownika (preset) | Tak Min. 30 |  |
| 11) | Liczba stref ogniskowania | Min. 4 |  |
| 12) | Częstotliwość odświeżania obrazu B-mode | Powyżej 495 obr./sek. |  |
| 13) | Pamięć kinowa (CINE LOOP) | Tak |  |
| 13a) | Ilość klatek CINE LOOP | Powyżej 2700 |  |
| 13b) | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania w pętli z różnymi prędkościami | Tak |  |
| 2. | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
| 1) | Sposoby prezentowanych na ekranie obrazów B/ B+B itd. | Tak – opisać |  |
| 2) | B – mode | Tak |  |
| 3) | B + kolor - mode | Tak |  |
| 4) | Obrazowanie harmoniczne z zastosowaniem inwersji faz na wszystkich głowicach | Tak – opisać |  |
| 5) | Doppler spektralny pulsacyjny (PW) – ze wszystkich głowic | Tak |  |
| 5a) | Maksymalna mierzona prędkość dla kąta korekcji 0° | Min. 7,0 m/s |  |
| 5b) | Zakres regulacji wielkości bramki | Min. 1,0mm – 20mm |  |
| 5c) | Zakres regulacji kąta korekcji | Min. 0° - +/-89° |  |
| 6) | Doppler kolorowy (CD) – z wszystkich głowic | Tak |  |
| 6a) | Maksymalna mierzona prędkość | Min. 4,5 m/s |  |
| 7) | Power Doppler (PD) – z wszystkich głowic | Tak |  |
| 7a) | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
| 8) | Doppler spektralny ciągły sterowany z głowicy kardiologicznej sterowany pod kontrolą obrazu 2D | Tak |  |
| 8a) | Maksymalna mierzona prędkość dla kąta korekcji 0º | Min. 12,5 m/s |  |
| 9) | Triplex – mode (B+CD/PD +PWD) – z wszystkich głowic | Tak – opisać |  |
| 10) | Jednoczasowe obrazowanie na dwóch półobrazach w trybie B i B/CD | Tak |  |
| 11) | Obrazowanie wielokierunkowe badanych struktur (tryb skrzyżowanych ultradźwięków) | Tak |  |
| 3. | Archiwizacja obrazów |  |  |
| 1) | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem na dysku twardym obrazów, pętli kinowych i danych pacjentów | Tak – opisać |  |
| 1a) | Pojemność dysku twardego | Min. 80GB |  |
| 2) | Archiwizacja na dyskach CD i DVD | Tak |  |
| 3) | Archiwizacja na zewnętrznej pamięci USB | Tak |  |
| 4) | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
| 4. | Oprogramowanie: pakiety obliczeniowe, raporty z badań. |  |  |
| 1) | - badania jamy brzusznej | Tak |  |
| 2) | - badania naczyniowe + raport | Tak |  |
| 3) | - badania małych i powierzchownie położonych narządów | Tak |  |
| 4) | - badania ginekologiczno – położnicze + raporty | Tak |  |
| 5) | - badania urologiczne | Tak |  |
| 6) | - badania przezczaszkowe | Tak |  |
| 7) | - badania kardiologiczne+raport | Tak |  |
| 5. | # Funkcje użytkowe |  |  |
| 1) | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie w czasie rzeczywistym | Min. 10x |  |
| 2) | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie zamrożonym i z pamięci CINE | Min. 10x |  |
| 3) | Podział obrazu | Min. 4 obrazy |  |
| 4) | Liczba jednoczesnych pomiarów na ekranie | Min. 8 |  |
| 5) | Pomiar odległości | Tak |  |
| 6) | Pomiar obwodu | Tak |  |
| 7) | Pomiar pola powierzchni | Tak |  |
| 8) | Pomiar objętości | Tak |  |
| 9) | Przełączanie głowic z klawiatury | Tak |  |
| 6. | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
|  | Głowica elektroniczna convex do badań brzusznych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  |
| 1) | -głowica wielorzędowa lub wykonana w technologii zastępującej wielorzędową (zapewniającej ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej czoła głowicy) | Tak, dla technologii innej niż wielorzędowa opisać technologię. |  |
| 2) | - zakres częstotliwości | 2,0-5,0MHz (+/-0,5 MHz) |  |
| 3) | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | min. 3 dla B-mode |  |
| 4) | - liczba elementów | Min. 360 (lub 128 dla technologii zastępującej wielorzędową) |  |
| 5) | - kąt skanowania | Powyżej 65° |  |
| 6) | - obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 7) | - ilość częstotliwości pracy dla obrazowania harmonicznego | min. 2 - podać |  |
| 8) | - głębokość obrazowania | min. 30 cm |  |
| 9) | - przystawka biopsyjna | Tak |  |
|  | Głowica elektroniczna liniowa do badań naczyniowych i małych narządów szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  |
| 1) | - zakres częstotliwości | 5.0-10.0 MHz (+/-0,5 MHz) |  |
| 2) | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | min. 3 dla B-mode |  |
| 3) | - liczba elementów | Min. 128 |  |
| 4) | - długość czoła głowicy | 40 mm +/- 10% |  |
| 5) | - obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 6) | - ilość częstotliwości pracy dla obrazowania harmonicznego | min. 2 - podać |  |
| 7) | - obrazowanie trapezowe | Tak |  |
|  | Głowica sektorowa elektroniczna, wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych | Tak |  |
| 1) | - zakres częstotliwości | 2.0-4.0 MHz |  |
| 2) | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | min. 3 dla B-mode |  |
| 3) | - liczba elementów | Min. 64 |  |
| 4) | - obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 5) | - ilość częstotliwości pracy dla obrazowania harmonicznego | min. 2 - podać |  |
| 6) | - głębokość obrazowania | min. 30 cm |  |
| 7) | - kąt skanowania | min. 90º |  |
|  | Głowica elektroniczna microconvex endowaginalna, szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa do badań ginekologicznych i położniczych. | Tak |  |
| 1) | - zakres częstotliwości | 4.0-9.0 MHz |  |
| 2) | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | min. 3 dla B-mode |  |
| 3) | - liczba elementów | Min. 128 |  |
| 4) | - kąt skanowania | Powyżej 125º |  |
| 5) | - obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 6) | - ilość częstotliwości pracy dla obrazowania harmonicznego | min. 2 - podać |  |
| 7) | - głębokość obrazowania | min. 14 cm |  |
| 7. | Pozostałe dane |  |  |
| 1) | Świadectwa CE, ISO itd. | Tak |  |
| 2) | Zasilanie | 230 V z tolerancją min. ± 10% |  |
| 3) | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 4) | Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy |  |
| 5) | Min. 6 bezpłatnych przeglądów | Tak |  |
| 6) | Czas reakcji serwisu 48 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak |  |
| 7) | Czas naprawy w okresie gwarancyjnym 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 10 dni roboczych. | Tak |  |
| 8) | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8. | Możliwości rozbudowy na dzień składania ofert |  |  |
| 1) | Głowica liniowa śródoperacyjna wieloczęstotliwościowa o częstotliwości 5,0 – 13,0 MHz pracująca w trybie II harmonicznej. | Tak – opisać |  |
| 2) | Obrazowanie 3D | Tak |  |
| 3) | Technika obrazowania pozwalająca zredukować szumy w obrazie naczyń wynikające z przepływu krwi dla uzyskania wyraźnego obrazu budowy naczynia | Tak – opisać |  |
| 4) | Automatyczny pomiar grubości Intima – Media z pakietem kalkulacyjnym do oceny wieku naczyń i chorób wieńcowych. | Tak |  |
| 5) | Stress Echo (wysiłek fizyczny i próba farmakologiczna) wbudowane w aparat. | Tak |  |
| 6) | Opcja wspomagająca obrys wsierdzia i wyliczanie frakcji wyrzutowej serca (EF) | Tak |  |
| 7) | Spektralnym i kolorowy Doppler tkankowy | Tak |  |
| 8) | Głowica micro-convex szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa do badań pediatrycznych w zakresie częstotliwości 5-8 MHz. Liczba elementów min. 160. | Tak |  |
| 9) | Głowica elektroniczna, szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością do badań pediatrycznych w zakresie częstotliwości 4-8 MHz | Tak |  |
| 10) | Automatyczna optymalizacja skali szarości obrazu 2D za pomocą jednego przycisku. |  |  |
| 11) | Obrazowanie panoramiczne o długości uzyskanego ciągłego obrazu powyżej 50 cm. | Tak |  |

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone oryginalnymi folderami i opisami technicznymi producenta.

Załącznik Nr 2.

## FORMULARZ   OFERTOWY

Odpowiadając na  zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o wartości do 60 000 EURO  na zakup, dostawę i montaż aparatu USG z kolorowym Dopplerem dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (z późniejszymi zmianami). Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.117 w trybie art. 39-46 ustawy).

1.	Oferujemy sprzedaż i dostawę  aparatu USG z kolorowym Dopplerem  za:

| Wartość netto PLN. | Wartość brutto PLN. |
| --- | --- |
| ............................................................... słownie :..................................................................................................................... . | ....................................................................... słownie: .................................................................................................................................. |

2.	Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3.	Ponadto akceptujemy 30 dniowy termin płatności.

4. Zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4  i  nie wnosimy w
    stosunku do  niego żadnych uwag, a  w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy
    umowę zgodnie z tym  projektem umowy.

......................................,dnia....................                 ...........................................................

(podpis i pieczęć)

....................................................                                                                      Załącznik  Nr 3.

Pieczęć Oferenta

## Oświadczenie -  oferenta

o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1  i art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
o zamówieniach publicznych. Tekst jednolity ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 )

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

zakup, dostawę i montaż aparatu USG z kolorowym Dopplerem dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

(imię i nazwisko): ......................................................................................................................

zamieszkały: .............................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy): ...........................................................................................

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze: ..........................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1)	posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1),

2)	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, 
a także zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt  2),

3)	nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1  pkt 3),

4)	nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24. pzp.  co oznacza, że:

a)	firma w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wyrządziła szkody przez niewykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością 
(art. 24 ust. 1   pkt 1),

b)	w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani też nie ogłoszono upadłości 
(art. 24 ust. 1 pkt 2),

c)	firma nie zalega z uiszczaniem żadnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie  społeczne  (art. 24 ust. 1 pkt 3),

d)	żaden z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie był skazany za przestępstwa popełnione w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne albo inne przestępstwa popełnione w  celu osiągnięcie korzyści majątkowych (art. 24 ust. 1 pkt 4),

5)	na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu,

6)	zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektem umowy oraz dodatkami do SIWZ i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń,

7)	nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez Zamawiającego (art. 40 ust. 1),

8)	w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy i w terminie zaproponowanym przez nie później niż do końca okresu związania ofertą.

......................................., dnia..................

Upełnomocniony Przedstawiciel Oferenta

..............................................................

Załącznik  nr 4.

........................................................

Pieczęć Oferenta

## „UMOWA – projekt”

Zawarta w dniu ......................... r. pomiędzy

### Obwodem  Lecznictwa  Kolejowego  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem Opieki Zdrowotnej
w  Skarżysku-Kamiennej                                                                                                                       ul. Sokola 50,  26-110 Skarżysko-Kamienna.

zarejestrowanym  w  Krajowym  Rejestrze Sądowym  w  Kielcach pod nr  KRS 0000097706 zwanym
dalej „ Zamawiającym ”  reprezentowanym przez :

lek. Jerzego  Dubiela - Dyrektora.

Z jednej strony, a:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w ............................. pod nr KRS ............................

lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej w ...................................... pod numerem ............................................ .

zwanym dalej „ Dostawcą ” reprezentowanym przez:

1.................................................................................
2.................................................................................

§ 1

Umowę  niniejszą  zawiera  się  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego o wartości  do 60 000 EURO na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 roku  ( z późniejszymi zmianami) o  zamówieniach  publicznych. Tekst  jednolity (Dz. U. Nr 19 poz. 177),

§ 2

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego aparatu
USG  z  kolorowym  Dopplerem.

§ 3

Zgodnie  ze   złożoną   ofertą   wartość   zamówienia  netto  wynosi: ......................(słownie:  ................ ......................................................................................) wartość brutto z  wliczonym  podatkiem VAT wynosi: ..........................(słownie:............................................................................................................

§ 4

Cena  o  której  mowa  w  §3  nie ulegnie  zmianie  przez  okres trwania  umowy.

§ 5

Sprzedający zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy  w terminie  do  6 tygodni  od dnia podpisania  umowy.

§ 6

- W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie ustalonym Umową Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kwotę kary umownej Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.                                                   .

§ 7

- Zapłata nastąpi na konto Sprzedającego w terminie  30 dni od daty  wystawienia  faktury  VAT
po montażu aparatu USG  i  przeszkoleniu  personelu.

- Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu  Zamawiającego.

§ 8

- Umowa obowiązuje strony od dnia podpisania przez okres realizacji zamówienia.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej  w  postaci  aneksu.

§ 9

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

- Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego organ sądu powszechnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla  każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :							DOSTAWCA :