Międzyzakładowy Ośrodek                                               Skarżysko-Kamienna dn. 13.04.2010 r.

Medycyny Pracy

ul. Ekonomii 4

26-110  Skarżysko-Kamienna

MOMP/01/10/10

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ozn. MOMP/01/10)

na dostawę aparatu RTG dla Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny

Pracy w Skarżysku-Kamiennej

/  ogłoszenie w BZP nr 98 816-2010  z dn. 08.04.2010 r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym SIWZ

na powyższe postępowanie przetargowe , udzielamy następujących odpowiedzi zgodnie

z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -

t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 r. z  późn. zm.

Pytanie nr 1:

(pkt. II.1 – generator rtg) Czy Zamawiający dopuści generator wysokiej częstotliwości 36 kHz? Różnica częstotliwości między 50 kHz wymaganym przez Zamawiającego a 36 kHz, którą posiadają generatory firmy Philips nie ma ŻADNEGO wpływu na parametry pracy generatora oraz na jego dynamikę. Nie wpływa ani na wydajność generatora, ani na maksymalne parametry jego pracy, moc, czasy ekspozycji, zakresy kV mA i mAs ani na żadne inne istotne i nieistotne parametry czy dostępne opcje, mogące mieć wpływ na jakość uzyskanych zdjęć. Częstotliwość pracy przetwornicy jest parametrem czysto technologicznym. W zależności od producenta waha się ona w granicach od 15 - 200 kHz. Jedyną wymierną korzyścią z posiadania generatora o częstotliwości powyżej 120 kHz jest zmniejszenie jego wymiarów i jego wagi. W przypadku jednak częstotliwości 36 kHz i 50 kHz nawet wymiary i waga generatorów są podobne. Oferowany przez Philips generator o częstotliwości 36 kHz posiada szereg unikalnych rozwiązań technicznych, których nie posiadają nawet generatory 150 czy 200 kHz, np.

- możliwość programowania w Programach Anatomicznych ustawień filtrów, co ma ogromny

wpływ na zmniejszenie dawki promieniowania,

- płynnego sterowania wielkością ogniska lampy RTG, co wpływa także na zmniejszenie dawki

oraz na jakość zdjęć i zmniejszenie zużycia lampy RTG.

Ad. 1: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 2:

(pkt. V.4 – stół kostny) Czy Zamawiający dopuści ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta przy 100 kV wynoszący 0,75 mmAl?

Ad. 2: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 3:

(pkt. V.6 – stół kostny) Czy Zamawiający dopuści stół o maksymalnym obciążeniu płyty pacjenta wynoszącym 375 kg?

Ad. 3: Wyrażamy zgodę na powyższą propozycję.

Pytanie nr 4:

( pkt. V.9 – stół kostny ) Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu szuflady z kratką przeciwrozproszeniową wynoszący 45 cm? Zakres ruchu szuflady w stole tylko częściowo opisuje możliwości wykonywania zdjęć pacjenta leżącego na stole. Tak naprawdę istotna jest suma zakresów ruchów: szuflady w stole oraz ruchu wzdłużnego blatu stołu. Zamawiający wymaga ruch wzdłużny blatu minimum 100 cm i ruch szuflady 50 cm – czyli łącznie 150 cm.

W aparacie oferowanym przez naszą firmę  ruch wzdłużny blatu to 120 cm, a zakres ruchu szuflady

45 cm. Co daje nam łącznie 165 cm, czyli o 15 cm więcej.

Ad. 4: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 5:

( pkt. VI.5 – statyw do zdjęć odległościowych ) Czy Zamawiający dopuści odległość płyta-film wynoszącą 0,55 mmAl?

Ad. 5: Prosimy o potwierdzenie w/w wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6:

§4 ust.3 – Zamawiający w dwojaki sposób określa zasady zapłaty wynagrodzenia. W pkt E.3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stwierdza się, że „Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni, od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na konto Dostawcy”. Natomiast w §4 ust.3, Zamawiający stwierdza, że „Wynagrodzenie będzie zapłacone... w czterech ratach od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego ...”. Który z tych sposobów zapłaty jest obowiązujący? Jeśli obowiązująca ma być zapłata ratalna, to czy Zamawiający nie uważa, że w umowie należy określić terminy zapłaty poszczególnych rat? Jeśli obowiązujący miałby być zapis §4 ust.3 umowy, to czy w świetle zapisu pkt E.3.1 SIWZ, nie należy zapisu umownego tak skonstruować, żeby zapłata rat nie przekraczała 30 dni od daty otrzymania faktury?

Ad. 6: Aktualny jest zapis przedstawiony w rozdz. „E” pkt 3.1 . W związku z powyższym poniżej

przedstawiamy treść §4 ust.3:

„3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 , będzie zapłacone w terminie 30 dni od daty

otrzymania faktury przez Zamawiającego,  na konto Dostawcy

( nr konta : ....................................................... ).

Pytanie nr 7:

§4 ust.11 -  Czy Zamawiający nie uważa, że użycie słów „w szczególności” powoduje, iż treść §4 ust.11 jest nieprecyzyjna i stwarza możliwość nakładania na Dostawcę bliżej nieokreślonych obowiązków? Czy Zamawiający nie uważa, że przepis ten, w sposób zbyt jednostronny, zabezpiecza wyłącznie interesy Zamawiającego? Czy Zamawiający nie uważa, że z teksu §4 ust.11 należy wykreślić słowa „w szczególności” i wprost (w sposób wyczerpujący) określić wszystkie koszty, jakie winny zostać objęte wynagrodzeniem, o którym mowa w §4 ust.1?

Ad. 7: Wyrażamy zgodę na usunięcie z §4 ust.11 słów: „… a w szczególności”.

Pytanie nr 8:

§6 ust.2 (zdanie drugie) – Gwarancja obejmuje wyłącznie usuwanie wad i usterek zawinionych przez Dostawcę lub wynikających z wadliwości dostarczonego sprzętu. Nie może ona obejmować i nie obejmuje wad i usterek spowodowanych przez użytkownika. Czy wobec tego, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §6 ust.2 (zdanie drugie) i nadanie mu brzmienia: „W ramach gwarancji Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich awarii, wad i usterek Urządzenia, w tym także do bezpłatnej wymiany wadliwych części, z wyjątkiem awarii, wad i usterek oraz wymiany wadliwych części spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Urządzenia przez Zamawiającego”?

Ad. 8: §6 ust.2 (zdanie drugie) otrzymuje brzmienie:

„W ramach gwarancji Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich awarii, wad i usterek

Urządzenia, w tym także do bezpłatnej wymiany wadliwych części, z wyjątkiem awarii, wad

i usterek spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Urządzenia przez Zamawiającego”

Pytanie nr 9:

§6 ust.3 – Istnieje rozbieżność co do wymogów okresu zapewnienia dostępności części zamiennych. W §6 ust.3 jest mowa o 5-cio letnim okresie. Natomiast w Zał. nr 4 do SIWZ (pkt 12) o minimum 10-letnim okresie. Który z okresów jest obowiązujący?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na to aby kwestie serwisu pogwarancyjnego zostały uregulowane w odrębnej umowie i na zmianę zapisu §6 ust.3 oraz nadanie mu treści: „Dostawca zapewni na terenie Polski autoryzowany serwis producenta – gwarancyjny i pogwarancyjny (uregulowany w odrębnej umowie), jak również dostępność części zamiennych przez okres …. lat, począwszy od dnia protokolarnego stwierdzenia wykonania niniejszej umowy”?

Ad. 9: W §6 ust.3 winno być „ .. 10 lat …”

Pytanie nr 10:

§6 ust.5 – W materii tej istnieje rozbieżność pomiędzy zapisami SIWZ a projektem umowy. W projekcie umowy jest mowa, że „Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności Urządzenia”.  Natomiast  Zał. nr 4 w pkt 11 uzależnia przedłużenie gwarancji od przekroczenia czasu naprawy podanego przez Dostawcę.

Gdyby wykorzystać oba zapisy, to treść §6 ust.5 umowy winna brzmieć: „Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o okres niesprawności Urządzenia, zgodnie z ofertą Dostawcy zawartą w Zał. nr 4 pkt 11 SIWZ”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę treści §6 ust.5 umowy?

Ad. 10: Wyrażamy zgodę na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 11:

§6 ust.8 – Treść tego przepisu jest sprzeczna innymi zapisami umownymi, a przede wszystkim z wymogiem zapewnienia przez Dostawcę części zamiennych, co w świetle gwarancji oznacza części producenta Urządzenia. Poza tym przepis ten jest zbędny, gdyż w ramach gwarancji Dostawca nie może żądać spełnienia dodatkowych warunków finansowych. Czy wobec tego Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego przepisu jako zbędnego i regulującego materię wynikającą z innych przepisów, a więc nie wnoszącą nic nowego do umowy?

Ad. 11: Nie wyrażamy zgody na usunięcie ust.8 z §6 projektu umowy.

Pytanie nr 12:

§6 ust.11 oraz §7 ust.2 – Przepisy te regulują tę sama problematykę, a ponadto czynią to sposób rozbieżny. Z punktu widzenia czytelności umowy należy jeden ze wskazanych przepisów wykreślić Czy Zamawiający akceptuje taki punkt widzenia?

Ad. 12: Wyrażamy zgodę na usunięcie ust.11  z §6 projektu umowy.

Pytanie nr 13:

§9 ust.1 lit.a – Czy Zamawiający, mając na uwadze, że Dostawca winien odpowiadać na zasadzie winy, wyraża zgodę na zmianę treści §9 ust.1 lit.a i nadanie mu brzmienia: „za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Dostawcę, Dostawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną  w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 umowy”

Ad. 13: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Pytanie nr 14:

§9 ust.1 lit.c oraz lit.d - Wskazane przepisy regulują tę samą problematykę i jeden z nich jest zbędny. Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie §9 ust.1 lit.c i pozostawienie w umowie jedynie zapisu §9 ust.1 lit.d?

Ad. 14: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 15:

Czy biorąc pod uwagę fakt, że umowa winna chronić interesy obu stron, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do §9 ustępu 3 o treści: „ Za odstąpienie przez Dostawcę od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 umowy”?

Ad. 15: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 16:

§12 ust.1 oraz ust.2 – Istnieje rozbieżność pomiędzy zapisem pkt E.1.1 SIWZ a treścią §12 ust.2 oraz ust.2, co czyni regulację w tej materii nieczytelną. Który ze wskazanych zapisów jest obowiązujący? Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin realizacji prac adaptacyjnych został określony tak jak w pkt E.1.1 SIWZ, jako bardziej czytelny i nie wprowadzający konieczności ustalania  nowych terminów związanych z realizacją umowy.?

Ad. 16: Wyrażamy zgodę na wprowadzenie zapisu przedstawionego w pkt E.1.1 do umowy.

Pytanie nr 17:

§13 ust.3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §13 ust.3 i nadanie mu brzmienia: „W sprawach nieuregulowanych  w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.”?

Ad. 17: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 18:

Zamawiający z specyfikacji w punkcie „C” pisze: Uzgodnienie dokumentacji z inspektorem sanitarnym i UDT w zakresie wymaganym przez te jednostki. Czy Zamawiający potwierdza, że chodzi tylko o projekt osłon?

Ad. 18: Tak.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający potwierdza że pozostałe prace adaptacyjne nie wymienione w przedmiarze a wymagane do wykonania przez wytyczne producenta są po stronie Zamawiającego?

Ad. 19: Wykonawca musi wykonać prace adaptacyjne ujęte w przedmiarze robót.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę czasu reakcji serwisu z 48 godzin na 48 godzin w dni robocze?

Ad. 20: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości godzin szkolenia w zakresie obsługi urządzenia dla techników pracowni diagnostycznej do ilości 2 godzin, ponieważ taki wymiar szkolenia jest w zupełności wystarczający.

Ad. 21: Wyrażamy zgodę na zmniejszenie ilości godzin szkolenia w zakresie obsługi urządzenia dla

techników pracowni diagnostycznej do ilości 4 godzin

Pytanie nr 22:

Prosimy o wykreślenie z paragrafu 2 ust 1e „instrukcji pracy Urządzenia, ustalająca szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej” ponieważ jest to dokument którego dostawcy standardowo nie dostarczają wraz z aparatem.

Ad. 22: Wyrażamy zgodę na usunięcie z paragrafu 2 ust 1e .

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający poprzez zapis wymagane dokumenty w paragrafie 2 umowy punktu 1 f rozumie dostarczenie przez wykonawcę projektu osłon radiologicznych oraz testy akceptacyjne?

Ad. 23: Tak – związane bezpośrednio z przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 24:

Prosimy o zmianę paragrafu 2 umowy punktu 1 h tak, aby on brzmiał: „Dostawca zobowiązuje się do wykonania prac adaptacyjnych określonych w przedmiarze robót i złożonym w ofercie kosztorysie. Wymienione prace adaptacyjne Dostawca wykona na własny koszt”?

Ad. 24: Poniżej podajemy aktualne brzmienie  §2 ust. 1 pkt h:

„h)  Dostawca zobowiązuje się do wykonania prac adaptacyjnych określonych w przedmiarze

robót i złożonym w ofercie kosztorysie oraz do wykonania prac niezbędnych do podłączenia

i montażu aparatu RTG oraz wykonania projektu osłon stałych . Wymienione prace

adaptacyjno-montażowe Dostawca wykona na własny koszt.”

Pytanie nr 25:

Zamawiający żąda w paragrafu 2 umowy punktu 1e instrukcji serwisowej. Instrukcje serwisowe są dokumentem używanym przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych, którzy uczestniczą w licznych szkoleniach przeprowadzanych przez producenta. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od powyższego wymogu?

Ad. 25: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w paragrafie 6 ust 4 tak aby on brzmiał: „W razie wystąpienia awarii, wady lub usterki Urządzenia, Dostawca usunie ją najpóźniej w ciągu  7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie lub faxem”?

Ad. 26: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 27:

Czy Zmawiający zgodzi się na zmniejszenie gwarancji dla części instalowanych w ramach napraw gwarancyjnych do 6 miesięcy.  Warunki gwarancji udzielonej przez Dostawcę muszą być zgodne z warunkami gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia. Zobowiązania gwarancyjne Dostawcy nie mogą wykraczać poza zobowiązania producenta, dlatego prosimy o dokonania w/w zmiany.

Ad.27: Wyrażamy zgodę jednak nie mniej niż 12 miesięcy od daty uruchomienia aparatu RTG.

Pytanie nr 28:

Zamawiający z paragrafie  6 ust 9 pisze o dokumentacji DTR. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wytyczne instalacyjne na podstawie której dokonuje się modernizacji pracowni RTG w związku z tym czy Zamawiający zrezygnuje z dokumentacji DTR w zamian za dostarczenie „Wytycznych instalacyjnych”?

Ad. 28: Dopuszczamy możliwość dostarczenia „Wytycznych instalacyjnych” w zamian za dokumentację

DTR.

Pytanie nr 29:

Prosimy o wykreślenie z paragrafu 7 ust 1 słów” powyższe testy zostaną przeprowadzone w 12 miesiącu okresu gwarancyjnego” ponieważ standardowo takie testu są wykonywany tylko raz przy instalacji aparatu .

Ad. 29: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 30:

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu wstawienia urządzenia zastępczego na czas przeglądu o którym Zamawiający pisze w paragrafie 7 ust 2, ponieważ w przypadku aparatów RTG każdorazowe wstawienie nowego urządzenia wiąże się z koniecznością demontażu aparatu, nowego obliczania osłon, wykonywania testów akceptacyjnych oraz dokonania nowego zgłoszenia i odbioru przez sanepid co w rezultacie może trwać ponad 2-3 tygodnie, natomiast przegląd takiego aparatu trwa zaledwie kilka godzin.

Ad. 30: Wyrażamy zgodę.

Dyrektor

Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy

……………………………………

Małgorzata Śmiałek